質問回答書

| 案件番号 | 4313000193 |
| --- | --- |
| 案件名 | 自動体外式除細動器（AED） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ３-(2)の③ 成人、小児のモード切り替えは、スイッチではなく付属キーを差し込むタイプですが、 同等品であるとご承認いただけるでしょうか。 | 小児を処置するために出力エネルギーを低減する機能を備えているということであれば、付属キーでも構いません。 |
| ２ | １－(2)AED付属品として カミソリ１丁 ですが、除毛テープでの代用は可能でしょうか。 | 電極パッドを貼る際、体毛を除去する必要がある場合に必要十分な処理ができるものであれば除毛テープでも構いません。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）